Приложение 12 к протоколу

НТКМетр №38-2013

О ходе выполнения Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлив (п.14)

## 1	Во 2-м квартале 2013 г. завершены внеочередные раунды межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров  образцов угля и сланца.  Новый раунд на образце угля проводился лабораторией калориметрии ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» » (свидетельство Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии о признании провайдера проверок квалификации лабораторий посредством МСИ № К01.018 действительно до 08.08.2016 г.)   совместно с ГП «Укруглекачество», который является в Украине координатором Программы межлабораторных сравнений результатов «Уголь. Показатели качества и безопасности» (приказ ГП «Укрметртестстандарт» № 44 от 11.02.2005, номер по реестру 05-28-2005; приказ НААУ № 44 от 16.05.2011, номер по перечню координаторов и программ МСР 15). В раунде приняли участие 24 лаборатории, в том числе: 20 лабораторий Украины, 1 лаборатория Казахстана и 3 лаборатории топливно-энергетического комплекса и угольной отрасли России. Статистическая обработка результатов МСИ во ВНИИМ проводилась в соответствии с требованиями НД: РМГ 103-2010, ГОСТ Р ИСО 13528-2010, ГОСТ Р ИСО 5725-5-1998 и ГОСТ Р ИСО 5725-6-1994.  ГП «Укруглекачество» руководствовался при аттестации образца и при обработке результатов ГОСТ 8.532-2002.  В итоге обобщенные  результаты, демонстрирующие результаты стат. обработки и качество результатов измерений лабораторий-участниц, несколько разнятся (см. табл.1,2,3)

- Продолжаются сличения в рамках КООМЕТ в области бомбовой и газовой калориметрии.

2.1 В соответствии с откорректированным техническим протоколом по теме «Сличения эталонных методов измерений объемной теплоты сгорания природного газа» (тема КООМЕТ № 488/RU-а/10) на Украине запланированы измерения калорийности природного газа расчетным методом в 4 квартале 2013 г.

2.2 На конец 2013 г запланировано начало сличений национальных эталонов России и Беларуси на образцах твердых и жидких топлив.

3	Представитель Украины в рабочей группе  информирует о том, что в Украине проводятся работы по внедрению механизма формирования цен на уголь с учетом его энергосодержания. Проведение этих работ предусмотрено Национальным планом действий в части усовершенствования  государственного  регулирования  в сфере энергетики п. 133 «Внедрение в Украине, наряду с действующим механизмом формирования цен на уголь, механизма формирования цен  с учетом его калорийности». Национальный план действий является составной частью Программы экономических реформ в Украине на 2010 - 2014 годы «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економика, ефективна держава», утвержденной Указом Президента Украины № 128/2013 от 12.03.2013 г..

Реализация государственной программы в данном направлении дает надежду Институту метрологии Украины получить в 2014 г финансирование на модернизацию государственного эталона единицы энергии сгорания.

## 4	Разработана новая актуализированная Программа работ

## ОБОБЩЕННЫЕ ВЫВОДЫ раунда МСИ

Таблица 1 – Приписанные значения и их стандартная неопределенность

| Контролируемый показатель | Единица измерения | Приписанное значение* и его стандартная неопределенность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВНИИМ | Укруглекачество |
| Высшая удельная энергия сгорания, QSd | ккал/кг | 7027 8 | 7015  14 |
| Зольность, Ad | % | 8,9 0,03 | 8,92  0,06 |
| Массовая доля общей серы, Std | % | 0,55 0,01 | 0,53  0,02 |
| Выход летучих веществ, Vd | % | 35,3 0,1 | 35,20  0,24 |
| *- все значения указаны на сухое состояние топлива по ГОСТ 27313 |  |  |  |

Таблица 2 – Лаборатории, результаты испытаний которых признаны сомнительными (под вопросом)

|  |  | -3 ≤ z < -2; 2 < z ≤ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высшая удельная энергия сгорания | Зольность | Массовая доля общей серы | Выход летучих веществ |
| Кол-во лабораторий | ВНИИМ | 2 (из 21) | 0 (из 25) | 1 (из 23) | 2 (из 24) |
|  | Укруглекачество | 4 (из 21) | 5 (из 24) | 4 (из 23) | 0 (из 24) |
| В % от числа лабораторий, измерявших данный параметр | ВНИИМ | 10 | 0 | 4 | 8 |
|  | Укруглекачество | 19 | 21 | 17 | 0 |

Таблица 3 – Лаборатории, результаты испытаний которых признаны неудовлетворительными

|  |  | -3 ≤ z < -2; 2 < z ≤ 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Высшая удельная энергия сгорания | Зольность | Массовая доля общей серы | Выход летучих веществ |
| Кол-во лабораторий | ВНИИМ | 1 (из 21) | 0 (из 25) | 0 (из 23) | 1 (из 24) |
|  | Укруглекачество | 1 (из 21) | 0 (из 24) | 0 (из 23) | 3 (из 24) |
| В % от числа лабораторий, измерявших данный параметр | ВНИИМ | 5 | 0 | 0 | 4 |
|  | Укруглекачество | 5 | 0 | 0 | 13 |

Координатор работ,

рук лаб. калориметрии, к.т.н.					Е.Н.Корчагина

+7 812 323 96 39,   e-mail:  E.N.Korchagina@vniim.ru