| евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (eacc) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ –проект RU первая редакция |

- Государственная система обеспечения единства измерений

Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. 
Методика дозиметрии

Настоящий проект ГОСТ не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАНЫ Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ») Российской Федерации

- ВНЕСЕНЫ Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

- ПРИНЯТЫ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ___от "__" _________ 201_ г.)

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

| 1 | Область применения | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки | 1 |
| 3 | Термины, определения и сокращения | 2 |
| 4 | Нормы погрешности измерений | 8 |
| 5 | Требования к средствам измерения и индикаторам | 8 |
| 6 | Методы измерений | 10 |
| 7 | Требования техники безопасности | 10 |
| 8 | Требования к персоналу | 10 |
| 9 | Дозиметрия при подготовке процесса радиационной стерилизации | 11 |
| 9.1 | Дозиметрия при пусконаладочных работах | 11 |
| 9.2 | Дозиметрия при отработке технологии радиационной стерилизации изделий | 14 |
| 9.3 | Аттестация РТУ по поглощенной дозе в пищевой продуктах | 15 |
| 9.3 | Организация контроля при проведении процесса радиационной обработки пищевых продуктов | 18 |
| 10 | Организация дозиметрического контроля при проведении процесса радиационной обработки пищевых продуктов | 18 |
| 10.1 | Входной контроль | 18 |
| 10.2 | Текущий контроль параметров РТУ | 19 |
| 10.3 | Приемочный дозиметрический контроль | 20 |
| 10.4 | Результаты дозиметрического контроля процесса радиационной обработки пищевых продуктов | 22 |
| 10.5 | Документация на процесс радиационной обработки пищевых пролуктов | 22 |
| 10.6 | Обработка результатов измерений | 23 |
| Приложение А (справочное) Форма А протокола проведения радиационной обработки пищевых продуктов |  | 24 |
| Приложение Б (справочное) Форма В протокола проведения радиационной обработки пищевых продуктов |  | 26 |
| Библиография |  | 28 |

Введение

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты подвергаемые радиационной обработке ионизирующим излучением и содержит требования к дозиметрическому обеспечению всех стадий процесса радиационной обработки пищевых продуктов. Выполнение этих требований может с достаточной степенью уверенности гарантировать, что пищевые продукты облучены в заданном диапазоне поглощенных доз и после радиационной обработки пищевые продукцты будут  соответствовать  установленным техническим и санитарно-гигиеническим требовониям.

Радиационная обработка пищевых продуктов – это физический процесс, связанный с облучением пищевых продуктов ионизирующим излучением. Изделия облучают на специализированных радиационно-технологических установках с использованием источников гамма-излучения радионуклидов 60Со или 137Cs или ускорителей электронов, генерирующих пучки электронного или тормозного излучения. При правильном проведении радиационная обработка пищевых продуктов этот промышленный процесс является безопасным и надежным.

Поскольку процесс радиационной обработки пищевых продуктов является специальным технологическим процессом, результаты которого нельзя в полной степени проверить последующим испытанием продукции, то он подлежит валидации. При валидации документально подтверждают, что процесс на всех стадиях его проведения подвергается тщательному контролю. Контролю подвергают не только режимы работы радиационно-технологических установок при проведении радиационной обработки пищевых продуктов, но и микробиологическое состояние сырья, микробиологические защитные свойства упаковки, условия изготовления, упаковки, хранения пищевой продукции до и после радиационной обработки, а так же проводят оценку влияния ионизирующего излучения на их свойства, при облучении пищевых продуктов поглощенной дозой ионизирующего излучения более 10 кГр. Дозиметрия играет исключительную роль на всех этапах валидации процесса радиационной обработки пищевых продуктов. Измерения поглощенной дозы с максимально достижимым уровнем точности проводят как при пуско-наладочных работах, так и при аттестации продукции (определение миниальной  и максимальной поглощенной дозы), при различных аттестациях радиационно-технологических установок [как самой установки, так и по поглощенной дозе в пищевой продукции (аттестация процесса)], при проведении текущего и приемочного контроля.

Для обеспечения высоких требований к безопасности, качеству и эффективности таких изделий происходит постоянное уточнение порядка проведения радиационной обработки пищевых продуктов, что и отражено в международных и национальных стандартах ГОСТ ISO 14470-2014, ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51431-2012 (ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в ГОСТ ISO) и ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012 (ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в ГОСТ ISO)

# М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т

Государственная система обеспечения единства измерений. Пищевые продукты. Радиационная обработка пищевых продуктов. Методика дозиметрии. Foodstuffs. Foodstuffs radiation processing. Dosimetry methodology

Дата введения –__.__.201_

- Область применения

Настоящий стандарт распространяется на пищевые продукты, обрабатываемые ионизирующем излучением, и устанавливает общие требования к дозиметрии на этапах подготовки и проведения процесса радиационной обработки пищевых продуктов на радиационно-технологических установках с ускорителями электронов (тормозное и электронное излучение), с  радионуклидными источниками ионизирующих излучений, радиационными контурами и отработанными тепловыделяющими элементами ядерных реакторов.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.395–80 Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования;

ГОСТ 8.638–2013 Государственная система единства измерений. Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения;

ГОСТ 27451–87 Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия;

ГОСТ ISO 14470-2014 Радиационная обработка пищевых продуктов. Требования к разработке, валидации и повседневному контролю процесса облучения пищевых продуктов ионизирующим излучением;

ГОСТ ISO 11140–1–2011 Стерилизация медицинской продукции. Химические индикаторы. Часть 1. Общие требования;

ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51431-2012 (ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в ГОСТ ISO)  Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов электронными пучками и рентгеновским (тормозным) излучением;

ГОСТ Р ИСО/АСТМ 51204-2012 (ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ в ГОСТ ISO)  Руководство по дозиметрии при обработке пищевых продуктов гамма - излучением;

РМГ ____–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ);

РМГ ____–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно – технологические сускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ);

РМГ 29–2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты»,  составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 	аттестация РТУ по поглощенной дозе в пищевых продуктах: Документальное подтверждение пригодности радиационно-технологической установки для радиационной обработки конкретной пищевой продукции в конкретных условиях..

    - аттестация методики радиационного контроля: Процедура установления и подтверждения уполномоченным Органом соответствия методики предъявляемым к ней метрологическим требованиям (обеспечения требуемой достоверности измерений).

- аккредитация ЛРК: Официальное подтверждение уполномоченным органом технической компетенции ЛРК. ГОСТ 8.638-2013 статья 3.1.22

- валидация (аттестация): Документированная процедура получения, регистрации и интерпретации результатов, необходимая для подтверждения того, что на выходе процесса будет воспроизводимо получена продукция, соответствующая заранее определенным техническим требованиям ГОСТ ISO 14470-2013 статья 3.35

3.1.5 дозиметрия: Совокупность методов определения дозы ионизирующих излучений.

Примечание – в настоящем стандарте дозиметрия рассматривается, как измерение поглощенной дозы с помощью средств измерений и стандартных образцов утвержденных типов.

- идентификация партии: Процесс установления единого кода для партии продукции. ГОСТ Р ИСО 22005-2009 статья 3.4

    - индикатор ионизирующего излучения: Устройство, не являющееся средством измерения, отображающее изменение какого-либо радиационного параметра, контролируемого технического процесса или объекта посредством светового или звукового сигнала или аналоговой индикации в форме, удобной для непосредственного восприятия человеком.

Примечание – При стерилизации медицинских изделий используют химические индикаторы (цветовые визуальные индикаторы поглощенной дозы ионизирующего излучения).

    - контрольный уровень: Значение контролируемой величины, устанавливаемое для оперативного радиационного контроля с целью оценки соответствия условий облучения определенным требованиям.

Примечание – Для радиационной обработки пищевых продуктов контрольными уровнями являются границы диапазона допускаемых значений поглощенных доз ионизирующего излучения в контрольной точке, устанавливаемые при аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе для продукции каждого вида и осуществления приемочного радиационного контроля процесса радиационной обработки пищевых продуктов.

    - контрольная точка: Небольшая область (участок) объекта радиационного контроля (место расположения первичного источника информации о контролируемом параметре объекта), предназначенная для измерений в ней контролируемых радиационных параметров (устанавливают при аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции).

- лаборатория радиационного контроля; ЛРК: Обобщенное наименование лабораторий (центров, служб, постов) или их подразделений, выполняющих радиационные измерения. ГОСТ 8.638-2013 статья 3.1.2

максимальная допускаемая доза; Dмакс: Максимальная поглощенная доза ионизирующего излучения в продукции, при которой не нарушается безопасность продукции и ее качество соответствует требованиям нормативных документов в течение установленного срока годности.

Примечание – Максимальная допускаемая поглощенная доза является верхней границей диапазона допускаемых значений поглощенной дозы в пищевой продукции, зависит от радиационной стойкости применяемых материалов для упаковки пищевой продукции и требований нормативных документов к безопасности и качеству пищевой продукции, устанавливается уполномоченными органами при постановке продукции на производство.

минимальная допускаемая доза; Dмин: минимальная поглощенная доза необходимая для выполнения нормативных требований.

Примечание – Является нижней границей диапазона допускаемых значений поглощенной дозы ионизирующего излучения в продукции. Зависит от микробиологического состояния необлученной продукции и требуемого нормативными актами и/или нормативными документами по безопасности микробиологического состояния пищевой продукции, устанавливается уполномоченными органами при постановке продукции на производство.

- методика радиационного контроля; МРК: Обобщенное наименование методик измерений для радиационного контроля - установленная совокупность операций и правил при подготовке и выполнении радиационных измерений и обработке их результатов для получения измерительной информации о состоянии объекта в соответствии с установленными требованиями. ГОСТ 8.638-2013 статья 3.1.13

    - непрерывный контроль: Контроль соответствия режимов работы радиационно-технологической установки регламентированным требованиям, осуществляемый по показаниям системы контроля установки в течение всего процесса радиационной обработки пищевой продукции и имеющий своей целью поддержание неизменности условий облучения в ходе проведения радиационной обработки пищевой продукции.

    - объект радиационного контроля: Обобщенное наименование изделий, процессов, подвергаемых радиационному контролю.

Примечание – При радиационной обработке пищевой продукции радиационному контролю подвергается процесс радиационной обработки.

    - облучаемый объект: пищевая продукция в упаковке (транспортная, потребительская или индивидуальная тара), перемещаемые в зоне облучения индивидуально или в виде сборки (блок продукции) при радиационной обработке пищевой продукции.

- пищевые продукты, ПП: продукты животного, растительного, микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное (пищевое) сырье. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»

    - приемочный дозиметрический контроль процесса радиационной обработки ПП: Контроль соответствия поглощенных доз в ПП требованиям нормативных актов и/или нормативными документами по безопасности микробиологического состояния ПП.

    - партия радиационно обрабатываемой ПП: Определенное количество облучаемых объектов, изготовленное одним предприятием-изготовителем и радиационно обработанное в одном производственном цикле при постоянных условиях, гарантирующих их однородность по всем характеристикам, имеющее свой уникальный идентификационный номер.

Примечание — Партией может считаться единичный облучаемый объект.

    - поглощенная доза ионизирующего излучения; ПД, Гр: Отношение средней энергии d, переданной ионизирующем излучением веществу в элементарном объеме, к массе dm вещества в этом объеме:

| D=dεdm | (1) |
| --- | --- |

## Примечание – В соответствии с международными нормами поглощенную дозу в продукции определяют с помощью СИ, аттестованных по поглощенной дозе в воде.

    - радиационная радиационная обработка пищевых продуктов: Обработка пищевых продуктов ионизирующим излучением, а именно гамма-излучением, рентгеновским излучением (тормозное излучение) или потоком ускоренных электронов.

- радиационный контроль; РК: Радиационные измерения, выполняемые для контролируемого объекта с целью определения степени соблюдения требований нормативных документов (включая непревышение контрольных уровней) или с целью наблюдений за состоянием объекта. ГОСТ 8.638-2013 статья 3.13 Примечание – В радиационной стерилизации нормами облучения изделий являются минимальная и максимальная допускаемые поглощенные дозы ионизирующего излучения.

    - радиационно-технологическая установка; РТУ: Радиационная установка, предназначенная для проведения радиационно-технологического процесса.

- стандартный образец; СО: Материал, достаточно однородный и стабильный в отношении определённых свойств для того, чтобы использовать его при измерении или при оценивании качественных свойств в соотвествии с предпологаемам назначением. РМГ 29-2013 статья 8.19

- средство измерения; СИ: Техническое средство, предназначенное для измерений и имеющее нормируемые (установленные) метрологические характеристики. РМГ 29-2013 статья 6.2

    - укладка изделий: Пространственное расположение ПП в облучаемом объекте.

Примечание –  Укладка изделий регламентируется соответствующим документом и должна соблюдаться при радиационной обработке пищевой продукции.

## 3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

## ИИ – ионизирующее излучение;

## РТУ –радиационно-технологическая установка;

## МИ – методика измерений;

МПД – мощность поглощенной дозы;

СКО – среднее квадратическое отклонение;

Кмин, Кмакc – коэффициенты отношения измеренного значения поглощенной дозы в контрольной точке к минимальному и максимальному измеренному значению поглощенной дозы в блоке продукции соответственно. Определяются при аттестации радиационно-технологической установки по поглощенной дозе в продукции.

- Нормы погрешности измерений

  - МРК, применяемая для радиационной обработки ПП во всем диапазоне ПД, должна обеспечивать границы допускаемой относительной погрешности измерений, не превышающие ± 15 % при доверительной вероятности P = 0,95.

  - МИ, применяемая при установлениии значений минимальной и максимально допускаемой дозы должна обеспечивать границы допускаемой относительной погрешности, не превышающие ± 10 % при доверительной вероятности P = 0,95 по ГОСТ ISO 14470–2014.

- Требования к средствам измерений и индикаторам

  - При проведении дозиметрии ИИ в процессе радиационной обработки ПП на РТУ используют средства контроля параметров РТУ и характеристик поля излучения.

  - В качестве рабочих СИ ПД используют СИ утвержденных типов — жидкостные или твердотельные с относительной погрешностью измерения не более 12 %, при доверительной вероятности P = 0,95.

  - Цветовые визуальные индикаторы по ГОСТ ISO 11140-1-2011 используют для оперативного визуального контроля облученной, необлученной и прошедшей неполный цикл облучения или переоблученной ПП. Цветовые индикаторы также могут быть использованы при пусконаладочных работах и при отработке режимов облучения для визуальной (предварительной) оценки распределения ПД в продукции.

  - Средства контроля условий облучения продукции и параметров РТУ с радионуклидными источниками излучения.

5.4.1	Средства контроля условий облучения (нахождение облучателя в положении «Хранение» или «Облучение», продолжительность нахождения объекта в каждой позиции при облучении) должны предоставлять информацию о соблюдении заданных режимов радиационной обработки ПП и обеспечивать ведение визуального контроля, автоматическую регистрацию и запись параметров процесса.

5.4.2	Средства контроля положения облучаемого объекта относительно радионуклидного источника излучения должны показывать на пульте управления РТУ положение каждого объекта или подвеса конвейера.

5.4.3	Средства контроля времени облучения объектов в каждой позиции должны обеспечивать управление движением объекта около облучателя по заданной программе с отклонением отработки по времени экспозиции не более ± 1 %. Рекомендуется использовать электронный таймер с выводом цифрового значения времени облучения на пульт управления.

5.4.4	На РТУ, предусматривающих непрерывное перемещение транспортного устройства в камере для облучения, должен осуществляться контроль скорости его движения.

Скорость перемещения транспортного устройства должна контролироваться с отклонением от заданного значения не более
 чем на ± 3%.

  - Средства контроля условий облучения продукции и параметров РТУ с ускорителями электронов.

    - Системы контроля пучка электронов и поля излучения ускорителя на РТУ должны обеспечивать ведение автоматической регистрации и/или записи тока пучка электронов и длины полосы сканирования пучка электронов. Калибровка систем контроля параметров пучка и поля излучения должна быть проведена в единицах, однозначно связанных с МПД или ПД.

    - Скорость движения объекта в зоне облучения должна контролироваться с отклонением от заданного значения не более чем 
на ±5 %.

    - Ток пучка ускоренных электронов за выводным окном ускорителя, амплитуду тока питания отклоняющего магнита и энергию электронов измеряют с погрешностью не более ± 5 %.

  - Информацию о рабочих режимах работы РТУ (режимах облучения) каждой партии радиационно обработанной ПП записывают на бумажный или цифровой носитель и хранят в течение времени не менее срока годности ПП плюс один год.

- Методы измерений

Измерение параметров ИИ, в частности, поглощенных доз и мощностей поглощенных доз, на всех этапах подготовки и проведения PC проводят в нормальных условиях по ГОСТ 8.395-80 в соответствии с инструкцией по эксплуатации применяемых СИ и МСО.

- Требования  техники безопасности

При проведении измерений на РТУ необходимо соблюдать правила безопасного ведения работ и действующих в организации инструкций.

- Требования к персоналу

К выполнению измерений допускают сотрудников лабораторий радиационного контроля, прошедших методическую подготовку и имеющих необходимую квалификацию.

- Дозиметрия при подготовке процесса радиационной оработки пищевой продукции

Этап подготовки к проведению процесса радиационной обработки ПП включает в себя проведение пусконаладочных работ, отработку технологии радиационной обработки ПП конкретных видов, проведение аттестации установки по ПД в ПП конкретных видах.

9.1 Дозиметрия при пусконаладочных работах

    - РТУ с радионуклидными источниками ИИ

      - При проведении пусконаладочных работ все измерения проводят в незаполненной продукцией камере для облучения. СИ располагают на подставках или непосредственно на транспортном устройстве.

      - Измерения при пусконаладочных работах на РТУ проводят для контроля воспроизводимости условий облучения, в том числе для оценки распределения МПД в камере для облучения и контроля стабильности работы конвейерной системы установки.

      - Оценку распределения МПД по объему в рабочей зоне проводят путем  измерения ПД по всей длине облучателя на 5 – 7 высотах от нижнего уровня конвейера РТУ. Для РТУ со стационарным облучением объектов неравномерность измеряют в четырех местах, расположенных по кругу через 90О вокруг облучателя (источника ИИ). По результатам измерений строят распределения поглощенной дозы: двухмерные в определенной плоскости или трехмерные по объему рабочей камеры для облучения. Измерения проводят с помощью пленочных или твердотельных МСО, устанавливаемых на расстоянии  ≤10 см. Более удобно измерения проводить с помощью протяженных МСО (в виде непрерывной ленты), позволяющих получить более подробную информацию. Результаты измерений в дальнейшем используют для разработки схемы облучения, обеспечивающей наиболее равномерное облучение ПП.

      - Для контроля воспроизводимости условий облучения проводят не менее пяти измерений ПД в фиксированных точках рабочей зоны РТУ при одном значении времени облучения. Случайная погрешность этих измерений не должна превышать ± 5 % при Р = 0,95.

    - РТУ с ускорителем электронов

      - Измерения при пусконаладочных работах проводят для контроля положения пучка за выводным окном ускорителя, определения неравномерности плотности тока пучка электронов вдоль выводного окна ускорителя, энергии ускоренных электронов и контроля стабильности работы конвейерной системы установки с целью оценки воспроизводимости условий облучения.

      - При проведении пусконаладочных работ все измерения проводят с помощью пленочных или твердотельных МСО, располагаемых на ровной однородной площадке (дерево, фанера, картон) или на транспортной таре, заполненной однородным материалом, имитирующим по плотности реальную продукцию, перемещающейся на транспортном устройстве.

      - Контроль положения пучка за выводным окном ускорителя осуществляют визуально с помощью цветовых визуальных индикаторов поглощенной дозы, расположив их вдоль выводного окна ускорителя или с помощью датчиков тока пучка.

      - Оценку неравномерности распределения плотности тока пучка электронов вдоль выводного окна ускорителя осуществляют с помощью одиночных (с шагом  ≤20 мм) или протяженных детекторов, расположенных на подложке из органического материала (дерево, пластик и др.) толщиной ≥3 мм, расположенной на передней поверхности транспортной тары из-под продукции. Проводят три независимых облучения МСО. По полученным данным строят кривую распределения поглощенной дозы на поверхности транспортной тары вдоль направления сканирования пучка и определяют ширину развертки. В соотвествии с РМГ ____–20__ «Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно – технологические сускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ)» ширина развертки – это расстояние между точками указанной кривой, в которых коэффициент неравномерности (R=Dмакс/Dмин ) достигает значения 1,1..

      - Устанавливают взаимосвязь между током пучка электронов и энергией электронов. Ток пучка электронов ускорителя измеряют с помощью системы контроля тока пучка (монитора). Энергию электронов (наиболее вероятное и/или среднее значение) определяют с помощью штатной системы контроля – магнитного анализатора или секционированного цилиндра Фарадея либо по распределению ПД электронов в однородной среде [РМГ 4]. Для проведения процесса радиационной обработки ПП используют диапазон значений токов пучка, в котором изменение энергии электронов не превышает 5 %.

      - Устанавливают зависимость между энергией электронов и параметрами систем питания ускорителя. На основании установленной зависимости в процессе проведения радиационной обработки ПП постоянно измеряют ток пучка электронов, измеряют и поддерживают параметры систем питания ускорителя таким образом, чтобы изменение энергии пучка в максимуме спектра не превышало ±5 % рабочего значения, а максимальная энергия спектра не превышала значения 10 МэВ. Если при этом в процессе радиационной обработки ПП ток пучка электронов изменится более чем на 
±5%, необходимо провести дополнительное измерение спектра пучка электронов с тем, чтобы не допустить работу за пределами указанного диапазона энергий. Ток пучка электронов ускорителя измеряют с помощью системы контроля тока пучка (монитора). Энергию электронов определяют с помощью штатной системы контроля – магнитного анализатора или секционированного цилиндра Фарадея или по значению экстраполированного пробега в веществе по РМГ ____–20__ (Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно – технологические сускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ). Параметры систем питания ускорителя контролируют с помощью штатных измерительных систем ускорителя.

Установление взаимосвязи (при калибровке монитора) между показаниями монитора тока пучка и поглощенной дозой  осуществляют с помощью одиночных МСО, установленных на транспортном устройстве, перемещающихся с одинаковой скоростью при различных токах пучка. При изменении тока пучка на 50 % максимального значения изменение отношения значения ПД к току пучка не должно превышать ±5 %.

      - Контроль нестабильности перемещения облучаемых объектов в зоне облучения, обусловленной возможными механическими колебаниями транспортной системы установки, осуществляют с помощью одиночных либо протяженных детекторов, размещенных по всей длине транспортной тары, установленной на транспортном устройстве. Измерения проводят при трех скоростях транспортного устройства во всем рабочем диапазоне значений. Скорость конвейера измеряют с помощью штатных приборов РТУ с погрешностью не более ±5%. Для каждого облучения рассчитывают среднее значение и СКО показаний МСО. СКО результатов измерения ПД не должно превышать 5%. В случае наличия недопустимых колебаний скорости, результаты измерений должны быть проанализированы, и выявленные причины, по возможности, устранены. Для подтверждения корректной работы штатных приборов измерения скорости рассчитывают СКО произведения среднего значения поглощенной дозы к значению скорости, которое не должно превышать 5 %.

    - Работы на РТУ при пусконаладочных работах должны проводить аккредитованные ЛРК. По результатам проведенных измерений оформляют протокол измерений.

  - Дозиметрия при отработке технологии радиационной обработки пищевых продуктов.

    - Отработку технологии радиационной обработки ПП проводят для выбора оптимального способа облучения, обеспечивающего гарантированное выполнение требований, установленных нормативными документами. Отработку технологии радиационной обработки ПП выполняют для каждого облучаемыго объекта. Для этого для каждого варианта способа облучения проводят измерения ПД по всему объему облучаемого объекта, устанавливают соотношения между минимальным и максимальным значениями поглощенной дозы и дозой в контрольной точке, проверяют выполнение требований нормативных документов.

    - Отработку технологии радиационной обработки ПП проводят с использованием готовых ПП либо их образцов при различных вариантах размеров транспортной тары, числа ПП и способов их укладки в транспортной таре, поскольку ориентация ПП в поле излучения может оказывать существенное влияние на распределение поглощенной дозы по объему облучаемого объекта.

По результатам проведенной работы для изделий каждого вида определяют схему укладки ПП в транспортную тару.

Число детекторов, располагаемых в каждом облучаемом объекте, определяют в зависимости от вида установки и вида ПП радиационно обработываемых.

В целом объем дозиметрии должен обеспечить надежное определение минимального и максимального значений ПД в облучаемом объекте и правильный выбор положения контрольной точки.

    - По результатам отработки технологии облучения выбирают положение контрольной точки, предназначенной для проведения приемочного контроля, а так же место расположения индикаторов поглощенной дозы по ГОСТ ISO 11140-1-2011. Контрольная точка может быть расположена как на поверхности облучаемого объекта, так и на специальном фантоме рядом с облучаемым объектом.

    - Дозиметрию при отработке технологии радиационной обработки ПП проводят аккредитованные ЛРК. По результатам проведенных измерений оформляют протокол измерений.

  - Аттестация РТУ по поглощенной дозе в пищевых продуктах

.

    - Аттестацию РТУ по поглощенной дозе в радиационно обрабатываемых ПП (далее аттестация РТУ) проводят  для РТУ с радионуклидными источниками ИИ и РТУ с ускорителем электронов.

    - Аттестацию РТУ по поглощенной дозе в облучаемых объектах проводит организация, обеспечивающая прослеживаемость измерений ПД ИИ к эталонам единицы мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения в стандартных материалах, тем самым обеспечивая прослеживаемость величин Dст и Dмакс характеризующих безопасность медицинских изделий.

Аттестацию РТУ проводят по РМГ ____–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно-технологические с радионуклидными источниками излучения для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ) или  РМГ ____–20__ Государственная система обеспечения единства измерений. Установки радиационно – технологические сускорителями электронов для радиационной обработки пищевых продуктов. Методика аттестации по поглощенной дозе в продукции (РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ).

    - Ответственность за своевременное представление на аттестацию РТУ по ПД в ПП возлагается на организацию, осуществляющую выпуск ПП обработанной ионизирующем излучением.

    - По результатам измерений, проведенных при аттестации РТУ по поглощенной дозе в ПП, составляют протокол измерений, на основании которого выдают свидетельство об аттестации радиационной-технологической установки по поглощенной дозе в облучаемых объектах.

    - В технологический регламент выполненый по [1] на процесс радиационной обработки ПП, утвержденный предприятием-изготовителем и предприятием, проводящим радиационную обработку, вносят разделы по дозиметрии по результатам работ по  п.п. 9.1 - 9.3.

    - РТУ подвергают первичной, периодической и внеочередной аттестации для ПП каждого вида.

    - Первичную аттестацию РТУ по поглощенной дозе в облучаемых ПП проводят при постановке продукции на производство после отработки технологии радиационной обработки этих ПП.

    - Периодическую аттестацию РТУ проводят при окончании срока действия Свидетельства предыдущей аттестации.

    - Периодичность проведения аттестации РТУ – один год.

    - Внеочередная аттестация РТУ. Внеочередная аттестация по процедуре идентична первичной аттестации.

9.3.10.1 Для РТУ с радионуклидными источниками излучения внеочередную аттестацию проводят:

- после ремонта РТУ, приведшему к изменению транспортной системы и системы контроля ее, положения облучаемого объекта относительно облучателя;

- изменения схемы зарядки облучателя источниками ИИ, изменения активности источников либо изменения размеров и формы облучателя;

- изменения схемы облучения, вида и размеров упаковки (первичной и транспортной) и способа укладки изделий в транспортную тару.

9.3.10.2  Для РТУ с ускорителями электронов внеочередную аттестацию проводят:

- после изменения энергии ускоренных электронов;

- изменения ширины развернутого пучка электронов;

- изменения схемы облучения, вида и размеров упаковки (первичной и транспортной) или способа укладки изделий в транспортную упаковку.

    - Аттестации РТУ.

      - При первичной аттестации РТУ с радионуклидными ИИ устанавливают:

- - возможность облучения объектов в установленном диапазоне ПД: от Dмин до Dмакс;

- - коэффициенты пропорциональности  kмин и kмакс, обусловливающие связь между дозой в контрольной точке и минимальным и максимальным значениями ПД в продукции при регламентированных условиях облучения;

- - погрешность определения Dмин и Dмакс с учетом погрешности МСО, используемого при приемочном дозиметрическом контроле в процессе радиационной обработки ПП;

- - положение зон с минимальной и максимальной ПД в объекте (только при первичной аттестации), которые используют при периодической аттестации РТУ по ПД в ПП;

- - минимальное tмин и максимальное tмакс время стерилизации (длительность нахождения объектов в рабочей зоне или длительность выдержки объекта в каждой позиции облучения).

      - При первичной аттестации РТУ с ускорителями электронов устанавливают:

- - возможность облучения объектов в установленном диапазоне ПД: от Dмин до Dмакс;

- - коэффициенты пропорциональности kмин и kмакс, обусловливающие связь между дозой в контрольной точке и минимальным и максимальным значениями ПД в продукции при регламентированных условиях облучения;

- - погрешность измерений Dмакс и Dмин с учетом погрешности МСО при приемочном дозиметрическом контроле в процессе радиационной обработки ПП;

- - минимальную vмин и максимальную vмакс скорость перемещения продукции под пучком электронов или в поле тормозного излучения ускорителя электронов.

- Организация дозиметрического контроля при проведении процесса радиационной обработки пищевых продуктов

Дозиметрический контроль при проведении процесса радиационной обработки ПП включает в себя входной, текущий и приемочный контроль.

Текущий и приемочный контроль процесса РС осуществляет аккредитованная ЛРК в объеме требований настоящего стандарта.

Допускается при стерилизации изделий присутствие на РТУ представителей предприятия-изготовителя ПП при соблюдении ими требований разделов 
7 и 8.

  - Входной контроль

Входной контроль ПП, поступающих на радиационную обработку, осуществляет персонал РТУ.

На буферном складе необлученной продукции или загрузочном помещении РТУ ответственный представитель РТУ проводит входной контроль целостности упаковки, её габариты, указываемую изготовителем маркировку брутто-массы упаковки и наличие знака «Редура» по 
ГОСТ 14470-2014, индикаторов поглощенной дозы на внешней упаковке транспортной тары с ПП.

  - Текущий контроль параметров РТУ

    - Текущий контроль параметров установки  осуществляют по показаниям систем контроля режима работы РТУ для поддержания неизменности условий облучения в ходе проведения радиационной обработки ПП всей партии продукции.

    - Для документального подтверждения соответствия рабочих параметров РТУ при проведении процесса РС осуществляют запись показаний систем контроля параметров РТУ по 5.4 и 5.5. Записи должны быть четкими, легко идентифицируемыми и защищенными от несанкционированного доступа.

    - Записи хранят при РТУ и/или на предприятии-изготовителе продукции в течение срока годности ПП плюс один год. Допускается хранить записи только при РТУ при условии ответственного хранения, о чем должна быть соотвествующая запись в договоре на проведение радиационной обработки ПП.

    - На РТУ с радионуклидными источниками ИИ контроль положения облучателя («хранение», «промежуточное» и «облучение») и времени нахождения облучаемых объектов в камере для облучения или времени выдержки объекта в каждой из позиций облучения, для конвейерной системы, обеспечивают воспроизводимость условий проведения РС.

    - На РТУ с ускорителем электронов периодический контроль осуществляют по показаниям систем контроля параметров пучка и скорости движения объектов в камере для облучения. Стабильность энергии, тока пучка, амплитуды тока развертки пучка и скорости движения объектов в камере для облучения обеспечивают воспроизводимость условий проведения радиационной обработки ПП.

    - Перед началом радиационной обработки ПП на ускорителе электронов контролируют ток пучка, энергию электронов и амплитуду тока развертки пучка в соотвествии с МРК по ГОСТ 8.638–2013.

  - Приемочный дозиметрический контроль

    - Цель приемочного дозиметрического контроля – зафиксировать факт прохождения каждым объектом полного цикла облучения и облучения каждого изделия в регламентированном диапазоне доз, а также не допустить попадания радиационно обработанных ПП на дополнительный цикл облучения, а прошедших неполный цикл облучения – на склад готовой продукции.

    - Приемочный дозиметрический контроль осуществляют с помощью МСО, СО и индикаторов ПД, отвечающих требованиям 5.2 
и 5.3.

    - Индикаторы ПД по  ГОСТ ISO 11140-1-2011 предназначены для разделения облученной и необлученной ПП, предотвращения повторного облучения изделий и для экспресс-определения поглощенной дозы в процессе облучения продукции, если эти индикаторы имеют многоцветную дозно-цветовую шкалу.

    - Для обеспечения простоты и удобства визуальной оценки ПД индикаторы ПД прикрепляют на каждый облучаемый объект в постоянных местах, установленных при отработке технологии радиационной обработки ПП. Конкретное положение индикаторов, их число и цвет после каждой стадии облучения описывают в технологическом регламенте на процесс радиационной обработки ПП.

    - МСО, предназначенные для определения ПД по 5.2, прикрепляют на облучаемом объекте в контрольной точке.

    - Измерение ПД с помощью МСО при приемочном контроле проводят в соответствии с аттестованной МРК процесса радиационной обработки ПП на РТУ.

    - Разработку МРК для каждой РТУ проводят с учетом требований ГОСТ 8.638-2013. Разработанная МРК должна соответствовать 4.1.

    - Приемочный дозиметрический контроль и измерение ПД ИИ проводит ЛРК.

    - Каждая партия ПП, поступающих на радиационную обработку, должна иметь свой идентификационный код. Предприятие, проводящее радиационную обработку ПП, в свою очередь присваивает свой идентификационный код партии ПП, прошедшей радиационную обработку.

    - При проведении процесса радиационной обработки ПП каждую партию ПП контролируют не менее трех раз с помощью МСО, располагаемых в контрольной точке, в начале, в середине и конце радиационной обработки ПП

- для РТУ с непрерывной загрузкой продукции при радиационной обработки партии ПП более одной смены дополнительно проводят еще одно измерение ПД в контрольной точке в каждую смену (конкретное число устанавливают в соответствии с технологическим регламентом и МРК в зависимости от активности облучателя РТУ и минимальной дозой облучения);

- для РТУ с ациклической загрузкой каждая загрузка продукции является отдельной партией стерилизуемой продукции.

    - Для каждой партии радиационно обработанных ПП проводят запись параметров процесса радиационной обработки ПП по 5.4.1, 5.4.4. или 5.5.1, 5.5.2 (в зависимости от вида РТУ).

    - Записи параметров работы РТУ при радиационной обработки ПП сохраняют для каждой партии радиационно обработанных ПП в соответствии с 5.6.

    - Копии записи параметров РТУ при радиационной обработке ПП каждой партии передают на предприятие-изготовитель ПП вместе с радиационно обработанными ПП. На предприятии, оказывающем услугу по радиационной обработке ПП, хранят подлиники записей. Допускается хранить записи параметров только на предприятии, оказывающем услуги по радиационной обработке ПП, при условии ответственного хранения этих записей в течение срока, указанного в 5.6. и свободного доступа к этой информации соответствующим заинтересованным организациям (например, прокуротуре, органам по сертификации и т.д.).

  - Результаты дозиметрического контроля процесса радиационной обработки пищевых продуктов

Если результаты измерений ПД в контрольной точке не выходят за пределы, указанные в свидетельстве об аттестации РТУ для ПП данного вида, значения контролируемых и записанных параметров РТУ по 5.4.1, 5.4.3 и 5.4.4 для установок с радионуклидными источниками излучения или по 5.5.2 и 5.5.3 для установок с ускорителем электронов не выходят за пределы, указанных в перечисленных пунктах, и облучаемый объект должным образом идентифицирован, делают заключение, что все ПП облучены в регламентированном диапазоне поглощенных доз от Dмин до Dмакс. Данное заключение является основанием для заключения о прогодности ПП данной партии с указанным в технической документации уровнем обсеменёности ПП. В противном случае ПП считают не доброкачественными и они полежат утилизации.

  - Документация на процес радиационной обработки пищевых продуктов

    - Для ПП каждого вида должна быть в наличии утвержденная документация: регистрационное удостоверение (при облучении ПП дозой более 10 кГр), ТУ, в которых указаны нормы процесса радиационной обработки:  Dмин и Dмакс , технологический регламент по изготовлению и радиационной обработки ПП (возможны раздельные регламенты), аттестованная МРК процесса радиационной обработки ПП.

    - На каждую партию изделий, подвергнутую радиационной стерилизации, ЛРК на основании 9.3 и раздела 10 выдает протокол. Форма протокола для РТУ с радионуклидными источниками излучения приведена в приложении Б, для РТУ с ускорителем электронов в приложении А.

    - Оформленные протоколы на каждую партию радиационной обработке ПП передают предприятию-изготовителю ПП, а их копии должны находится в архиве ЛРК.

    - Протоколы по радиационной обработке партии ПП по форме А или Б должны храниться в течении не менее срока годности ПП плюс один год

  - Обработка результатов измерений

Результаты дозиметрии на всех этапах подготовки и проведения процесса радиационной стерилизации изделий обрабатывают в соответствии с [2].

Приложение А

(справочное)

Форма А протокола радиационной стерилизации

А.1 Форма лицевой стороны протокола радиационной стерилизации

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Юридический адрес:_____________________________________________ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Наименование органа выдавшего аттестат аккредитации № ……………«___»________20__г |  |
| --- | --- |
|  | Протокол радиационной обработки № ______________ |
| Настоящий документ удостоверяет, что продукция ___________(наименование пищевого продукта, ТУ, ГОСТ)_____________ Партия №____________________ накладная №_________________ от «___»________20__г. в количестве (ящиков) ________, общий вес брутто _______________ шт. изготовлена ______(Наименование и адрес предприятия изготовителя)____ представлена на стерилизацию «___» ________ 20__ г. предприятием _ (Наименование и адрес предприятия, которому выдан данный Протокол)____ подвергнута "___" __________ 20__г. радиационной обработке на радиационно технологической установке "____(наименование)___________". Свидетельство об аттестации РТУ _____(номер, срок действия)_______ Контроль процесса радиационной стерилизации проведен аккредитованной лабораторией радиационного контроля. Условия стерилизации данной продукции соответствуют нормативным требованиям, изложенным в . .Наименование и номер документа ТУ или Инструкция по рад. обработке Протокол выдан на основании записи в журнале приемочного радиационного контроля за №______ от «___» ___________ 20__ г. Руководитель предпрятия М.П._________________________ ______________________ ( подпись) ( Фамилия, инициалы) Дата «_____» _________________ _________ (число) (месяц) (год) |  |

А.2 Форма оборотной стороны протокола радиационной стерилизации

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА

- Радиационный контроль процесса радиационной стерилизации проводили по «Методике  радиационного контроля процесса радиационной стерилизации на РТУ (наименование)». Свидетельство об аттестации МРК №_____ от «___»________ 20__г. выданное (Наименование органа выдавшего свидетельство).

Режим работы РТУ

| Параметр | Действительное значение | Регламентированное значение |
| --- | --- | --- |
| Энергия электронов, МэВ |  |  |
| Напряжение монитора тока пучка, мВ |  |  |
| Ток сканирующего устройства, А |  |  |
| Скорость транспортного устройства, см/с |  |  |

Запись непрерывной регистрации параметров работы РТУ______________________ прилагается или имеется и находится 
              (наименование) 
на ответственном хранении в ЛРК____________

(наименование)
Средства дозиметрического контроля:

Государственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (_______________________________) – СО ПД___ – __, паспорт №__________ годен до «___»______20__ г.

Цветовые визуальные индикаторы дозы – ЦВИД – __, годен до «__»_____20__ г.

Результаты радиационного контроля

| Параметр | Действительное значение | Регламентированное значение |
| --- | --- | --- |
| Цвет индикаторов |  |  |
| Поглощенная доза в контрольной точке, кГр |  |  |
| Диапазон поглощенных доз в продукции, кГр |  | Dст = Dмакс = |

Пищевая прдукция, подвергнутая радиационной обработке, прошла приемочный периодический радиационный контроль и проштампована. ______________________

(оттиск штампа)

| Мастер смены РТУ: | _____________________________ (И.О. Фамилия) | _______________________ (подпись) | ________________________ (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дозиметрист: | _____________________________ (И.О. Фамилия) | _______________________ (подпись) | _______________________ (дата) |

Приложение Б

(справочное)

Форма Б протокола радиационной обработки пищевой продукции

Б.1 Форма лицевой стороны протокола радиационной обработки

| НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ Юридический адрес:_____________________________________________ АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ Наименование органа выдавшего аттестат аккредитации № ……………«___»________20__г |  |
| --- | --- |
|  | Протокол радиационной обработки № ______________ |
| Настоящий документ удостоверяет, что продукция _____________________________________________________________________ (наименование пищевой прдукции, ТУ, ГОСТ) Партия №____________________ накладная №_________________ от «___»________20__г. в количестве (ящиков) ________, общим весом брутто _______________ кг. изготовлена ________________________________________________________________ (Наименование и адрес предприятия изготовителя) представлена на радиационную обработку «___» ________ 20__ г. предприятием ______________________________________________________________________ (Наименование и адрес предприятия, которому выдан данный Протокол) подвергнута "___" __________ 20__г. радиационной обработке на радиационно технологической установке "_________________________________". (наименование) Свидетельство об аттестации РТУ _________________________________________________ (номер, срок действия) Контроль процесса радиационной обработки проведен аккредитованной лабораторией радиационного контроля. Условия радиационной обработки данной пищевой продукции соответствуют нормативным требованиям, изложенным в________________________________________________________ (Наименование и номер документа ТУ или Инструкция по РС ) Протокол выдан на основании записи в журнале приемочного радиационного контроля за №______ от «___» ___________ 20__ г. Руководитель предпрятия М.П._________________________ ______________________ ( подпись) ( Фамилия, инициалы) Дата «_____» _________________ _________ (число) (месяц) (год) |  |

Б.2 Форма оборотной стороны протокола радиационной стерилизации

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА

- Радиационный контроль процесса радиационной обработки проводили по «Методике измерений при радиационным контроле процесса радиационной обработки пищевой продукции на РТУ». Свидетельство об аттестации МРК №_____ от «___»________ 20__г. выданное (Наименование органа выдавшего свидетельство).

Режим работы РТУ

| Параметр | Действительное значение | Регламентированное значение |
| --- | --- | --- |
| Длительность выдержки продукции в каждой позиции, с |  |  |

Запись непрерывной регистрации параметров работы РТУ______________________ прилагается или имеется и находится 
              (наименование) на ответственном хранении в ЛРК____________

(наименование)
Средства дозиметрического контроля:

Государственный стандартный образец поглощенной дозы фотонного и электронного излучений (_______________________) – СО ПД__ – , паспорт №__________ годен до «___»______20__ г.

Цветовые визуальные индикаторы дозы – ЦВИД – _, годен до «___»______20__ г.

Результаты радиационного контроля

| Параметр | Действительное значение | Регламентированное значение |
| --- | --- | --- |
| Цвет индикаторов |  |  |
| Поглощенная доза в контрольной точке, кГр |  |  |
| Диапазон поглощенных доз в продукции, кГр |  | Dст = Dмакс = |

Продукция, подвергнутая радиационной стерилизации, прошла приемочный периодический радиационный контроль и проштампована. _________________________________________________________________

(оттиск штампа)

| Мастер смены РТУ: | ____________________ (И.О. Фамилия) | ________________ (подпись) | ________________ (дата) |
| --- | --- | --- | --- |
| Дозиметрист: | ____________ (И.О. Фамилия) | ________________ (подпись) | ________________ (дата) |

Библиография

| [1] Руководство Р 2.6.4/3.5.4–1040–01 | Общие требования к технологическому регламенту радиационной стерилизации изделий медицинского назначения ГСЭН МЗ РФ |
| --- | --- |
| [2] Руководство Р 50.2.038 | ГСИ Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей и неопределенности результата измерений |

____________________________________________________________

УДК 664.8.039.5:664.9                             ОКС 11.080       Р26      ОКП 945120

Ключевые слова: пищевые продукты,  радиационная обработка, ионизирующее излучение, аттестация, стандартые образцы, радиационно-технологическая установка, ускоритель электронов, радионуклидная установка..

___________________________________________________________________

Первый заместитель генерального директора-

заместитель по научной работе

ФГУП «ВНИИФТРИ»                                                    А.Н. Щипунов

Начальник НИО                                                            О.И. Коваленко

Ст.н.с.                                                                             А.П. Жанжора