Приложение №16 к протоколу

НТКМетр № 47-2018

- Создание эталонов единицы длины нового поколения в диапазоне 10-9÷10-6 м на 2016-2018 годы

- Теоретические исследования сканирующего-зондового микроскопа, входящего в состав ГЭТ 113-2014

Суть теоретических исследований состояла в анализе источников погрешностей и их теоретической оценке сканирующих зондовых микроскопов (СЗМ), которые позволили бы улучшить метрологические характеристики эталонной установки, входящей в состав Государственного первичного специального эталона единицы длины в области измерений геометрических параметров шероховатости (ГЭТ 113-2014).

- Анализ источников и теоретическая оценка основных погрешностей

Стандартные сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) служат в основном для визуализации поверхности и не способны обеспечить необходимую точность измерения. СЗМ, оборудованные датчиками, регистрирующими перемещение, являются рабочими средствами измерения. СЗМ же, сопряженный с трехкоординатным лазерным гетеродинным интерферометром, представляет из себя эталонное средство измерения, так как измерения перемещения привязаны непосредственно к длине волны лазерного излучения, т.е. к первичному эталону длины.

Во время сканирования образца механизм обратной связи поддерживает постоянным изгиб кантилевера. Это осуществляется путем перемещения пьезостолика по оси Z. Топография поверхности получается посредством регистрации этих перемещений с помощью интерферометра.

Задача оценки и устранения основных погрешностей, возникающих при измерении геометрических размеров различного рода мер нанометрового диапазона, является одной из важных для улучшения показателей точности измерения. Основные источники, характерные для СЗМ можно разделить на тепловые, акустические, сейсмические, световые и температурные шумы, температурные и барические флуктуации.

- Влияние теплового шума

Для любого рода измерений тепловые шумы являются одним из факторов мешающих абсолютно точному определению контролируемой величины.

Узлом наиболее подверженным тепловым флуктуациям у СЗМ является кантилевер, используемый для сканирования поверхности. По теореме о равнораспределении энергия тепловых колебаний зонда на одной из изгибных мод может быть оценена по формуле:

,					(1)

где     x – амплитуда тепловых колебаний кончика зонда,

K – эквивалентная жесткость зонда,

k – постоянная Больцмана,

T – температура по шкале Кельвина.

У зонда СЗМ бесконечно много колебательных мод и для точной оценки уровня фундаментального шума нужно учитывать их суммарный вклад, но поскольку изгибная жесткость зонда резко возрастает с ростом номера моды, данный ряд быстро сходится, и для приближенной оценки достаточно рассмотреть влияние лишь самых низкочастотных мод. Поскольку зонд является колебательной системой с достаточно высокой добротностью, то спектр его шумов имеет максимум на резонансной частоте.

Кантилевер это самый мягкий узел в конструкции прибора, поэтому тепловые флуктуации всех остальных компонент существенно меньше.

- Акустический, сейсмический и температурный шум

Практически всегда приборы, основанные на принципах СЗМ, помещают в специальный бокс, защищающий их от акустического, сейсмического и теплового воздействия. Акустическое воздействие звукового и инфразвукового диапазона, включая колебания атмосферного давления, может оказывать крайне негативное влияние на работу прибора, сопряженного с интерферометром. Акустическое воздействие сильно проявляется на собственных резонансных частотах элементов конструкции. Общей рекомендацией по уменьшению такого рода влияния является уменьшение площади измерительных узлов и повышение их жесткости.

Достаточно легко осуществить подавление акустических шумов звукового диапазона на 20-40 дБ с помощью защитного бокса. В этом случае при уровне акустического шума в помещении 40-60 дБ (10-3-10-2 Па), акустическое давление внутри бокса не будет превышать 10-4 Па на всей звуковой полосе частот. Внешний вид такого рода системы и уровень подавления акустических шумов приведены на рисунке 1.8. Оценить влияние акустического шума на положение кремниевого кантилевера не представляется возможным, поскольку размеры зонда существенно меньше длины волны звука воздействующего на него. Однако стандартные АСМ хорошо чувствуют громкую речь, и в большинстве случаев элементом, принимающим звук, является не сам кантилевер, а элементы конструкции микроскопа, резонирующие с воздействующим звуком.

а)							б)

Рисунок 1 – Внешний вид виброакустоизолирующего блока (а)

и картина типичного подавления акустических шумов (б).

Гораздо труднее (практически невозможно) подавить низкочастотный инфразвук и колебания атмосферного давления. Эти сигналы находятся в полосе частот основных измерительных каналов СЗМ и приводят к систематическим погрешностям. Атмосферное давление влияет на диэлектрическую проницаемость воздуха, заполняющего зазоры измерительных конденсаторов. Изменяет оно и емкость кабеля, соединяющего емкостной датчик с электроникой.

Так же следует учитывать термодрейф. К большим смещениям приводит равномерный и особенно неравномерный нагрев прибора. Типичный коэффициент температурного расширения для алюминия, из которого сделано большинство несущих конструкций «НаноСкан-3Di», составляет 1/К. В этом случае нагрев детали из алюминия длиной 1 см на 10-2 К приводит к ее удлинению на 2 нм. Реально размеры установки измеряются десятками сантиметров, а перепады температур единицами градусов. В результате относительный уход зонда и поверхности может превышать десятки мкм просто из-за прогрева прибора при его включении. Конструируя прибор принимают специальные меры уменьшающие взаимный уход острия зонда и поверхности. Одной из таких мер является обеспечение идентичности  коэффициентов терморасширения различных узлов прибора, обеспечивающих нулевой взаимный уход острия и поверхности. Естественно, это можно реализовать только с некоторой степенью точности, а в случае неравномерного нагрева никакая чисто конструктивная терморкомпенсация работать не будет.

В условиях реального эксперимента в присутствии человека обеспечить постоянство температуры на протяжении всей серии измерений с высокой точностью не представляется возможным, и единственным действенным методом борьбы с термодрейфами является использование системы пассивной стабилизации (эту функцию выполняет защитный бокс) и дистанционное управление процессом измерения. В этом случае средство измерения и образцы устанавливаются в закрытом помещении, доступ людей в которое ограничен и происходит только при смене исследуемых образцов и настройке прибора.  Как правило, такое помещение оснащается кондиционером, работающим в режиме поддержания заданной температуры.

Одним из наиболее важных факторов внешней среды при учете погрешности является сейсмический шум. График минимального уровня сейсмошума приведен на рисунке 2, типичный уровень в городской черте обычно оказывается на 40 дБ выше.

Рисунок 2 – Спектральная плотность вертикальной составляющей

минимального сейсмического фона Земли

Реакция зонда на сейсмическое воздействие может быть оценена, исходя из простейшей модели прибора – шарика на пружине (рисунок 3 - пружинный маятник, эквивалентный одному из узлов прибора). Воздействие сейсмошума можно описать в терминах сил инерции, воздействующих на инертную массу прибора.

Замена распределенной колебательной системы прибора на сосредоточенную модель является грубым приближением, но она позволяет получить достаточно простые соотношения, связывающие уровень сейсмошума и вызванную им модуляцию зазора между острием зонда и исследуемой поверхностью.

Рисунок 3 – Пружинный маятник, эквивалентный одному из узлов прибора.

Метод решения задачи о влиянии сейсмошума на работу СЗМ хорошо известен. Следуя общепризнанному подходу к анализу воздействия сейсмошума на частотах ниже резонансной частоты пружинного маятника, получаем следующее выражение для амплитуды колебаний кончика зонда (xS) или элементов несущих конструкций:

,					(2)

где 	aS – колебательное ускорение сейсмошума в месте установки прибора,

mi – масса i-го элемента конструкции,

Ki – жесткость i-го элемента конструкции.

В данном выражении удобно перейти к такой характеристике, как резонансная частота элемента конструкции, тогда выражение для амплитуды колебаний будет иметь наглядный вид:

,					(3)

где	ωi – резонансная частота i-го элемента конструкции.

Из формул (2) и (3) следует, что СЗМ должен обладать максимальной жесткостью всех элементов конструкции и обеспечивать максимально высокие значения резонансных частот конструкции в целом.

Тот факт, что колебательное ускорение сейсмошума падает с ростом частоты, является положительным моментом и упрощает задачу конструирования систем виброзащиты СЗМ. Для типичного уровня городского сейсмошума (10-4–10-5) м/(с2Гц) (рис. 2) и резонансных частот зонда и наноманипулятора 103 Гц получаем следующую оценку уровня сейсмической помехи:

,					(4)

где	SS  – спектральная плотность сейсмошума,

ΔF – рабочая полоса частот.

В результате для ΔF=100 Гц получаем xS  ~ (10-8–10-9 ) м.

Полученная оценка указывает на невозможность использования СЗМ в промышленных условиях без принятия мер по виброизоляции измерительного комплекса. Наиболее грамотным решением такого рода проблемы является применение виброизолирующих платформ.

- Анализ влияния световых шумов на работу интерферометра

Работа со светом в качестве инструмента регистрации перемещений имеет свою специфику. Любому световому потоку свойственен характерный дробовой шум ΔI, который в терминах фототока может быть представлен формулой Шоттки:

,					(5)

где 	e – заряд электрона,

I0 – фототок,

ΔF – полоса рабочих частот.

Для того, чтобы суммарный шум был минимальным, дробовой шум должен быть больше теплового. Одним из условий преобладания дробового шума над тепловым является использование достаточно высокоомных резисторов в цепи отрицательной связи входных трансимпедансных усилителей фототока. Условие на величину данного сопротивления простое и оно получается из формулы Шоттки для дробового шума (5) и формулы Найквиста для теплового:

,					(6)

где	– средний квадрат напряжения теплового шума:

,				(7)

откуда получаем простое требование на резистор:

.					(8)

Подставив численные значения получаем: RI0 > 0,06 В.

В используемых в гетеродинном интерферометре блоках фоторегистрации, построенных по трансимпедансной схеме, уровень выходного сигнала находится в диапазоне от 100 мВ до 200мВ, то есть требование преобладания дробового шума над тепловым выполнено с хорошим запасом.

- Влияние температурных и барических флуктуаций на работу интерферометра

Все погрешности, перечисленные выше, естественно проявятся при регистрации перемещения нанопозиционера с помощью лазерного интерферометра, однако есть ряд ошибок свойственных именно интерферометрическому методу измерения перемещений.

Следует отметить влияние таких внешних факторов как атмосферное давление, температура и влажность воздуха, заполняющего интерферометр, находящийся в термостатированном боксе. Данные факторы влияют на показатель преломления воздуха, и, следовательно, приводят к изменению рабочей длины волны интерферометра и соответственно к мультипликативной составляющей в методической погрешности. Данные эффекты приводят к относительной ошибке порядка 10-6 при изменении давления на 10 мм ртутного столба, влажности на 10 процентов и температуры на 1 градус Цельсия. Учитывая, что все измеряемые СЗМ размеры не превышают 100 мкм, то типичная величина данной ошибки не будет превышать 1 нм на всем интервале при измерении в нормальных условий эксплуатации прибора. Таким образом, учета требует влияние воздуха в виде изменения рабочей длины волны лазерного излучения. При нормальных условиях коэффициент преломления воздуха равен 1,0003 и значит, размеры структур при их измерении окажутся завышенными на    0,03 %. Для ступеньки величиной 300 нм эта погрешность составит примерно     0,1 нм. Данная ошибка значима при измерении с помощью интерферометра больших дистанций, но в нашем случае ей можно практически всегда пренебречь.

- Выводы

Анализ источников погрешностей сканирующих зондовых микроскопов показывает потенциальную возможность модернизации СЗМ, входящего в состав ГЭТ 113-2014, для улучшения его точности и привязки полученных данных к первичному эталону метра через длину волны He-Ne лазера.