Отзыв на первую редакцию проекта межгосударственного стандарта

«Системы автоматизированные коммерческого учета электрической энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности»

| Структурный элемент стандарта | Сокращенное наименование национального органа | Предложение, замечание | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| В целом по стандарту | Госстандарт Республики Беларусь | Требования к содержанию методики выполнения измерений (МВИ) устанавливаются в ГОСТ 8.010-2013. Требуется пояснение, зачем аналогичный раздел включать в РМГ и почему в этом случае не приведены показатели точности МВИ (правильность, прецизионность) |  |
|  |  | Считаем нецелесообразным использование документа СССР в создании и использовании МВИ. Проект требует доработки, с целью практического применения, так как документ признать не возможно без гармонизации всех ТНПА приведенных в Приложении Г «Библиография» и по всему документу. Наименование документа не соответствует информации, изложенной в данном документе, в том числе содержанию. В наименовании необходимо добавить после «...электрической энергии и мощности» слова «Основные положения» или «Рекомендации по разработке МВИ электрической энергии и мощности». Уточнить, в библиографии и по тексту имеются ссылки на отмененные или не действующие ТНПА. Уточнить, отсутствует раздел или пункт (или упоминание) «Оформление результатов измерений» |  |
| Раздел 1 | Госстандарт Республики Беларусь | Целесообразно уточнить область применения в части более лаконичного изложения Третий абзац, и далее по всему тексту -область применения данного документа распространяется на АСКУЭ коммерческого и технического учета электроэнергии, что противоречит наименованию данного документа Первый абзац дополнить после слов «на электростанциях и подстанциях» словами «и других электрообъектах» и далее по тексту Второе перечисление исключить технический учет из перечня назначения методики, как противоречащий наименованию ТНПА |  |
| Раздел 2 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 2.2 исключить из пояснения к символу xi слово «значение» (См. РМГ 29-99, п. 9.15; СТБ ГОСТ Р 50779.10-2001 (ИСО 3534.l-93) п. 2.26 ; Руководство ISO/IEC 98-3:2008 Неопределенность измерений-Часть 3: Руководство по выражению неопределенности измерения: (GUM: 1995), 4.1.4) |  |
| Раздел 3 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 3.1, первый абзац, второе перечисление уточнить, изложить в редакции: «границы интервала, внутри которого с заданной вероятностью находится значение погрешности результата измерений, или расширенная неопределенность измерений с указанием коэффициента охвата». Обоснование: «расширенная неопределенность, по определению Руководства ISO/IEC 98-3:2008 Неопределенность измерений. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения: (GUM:1995) п. 2.3.5 -величина, определяющая интервал, что и подтверждается Примечанием 1, представленного документа |  |
|  |  | п.п. 3.2, 3.4 уточнить, аттестация МВИ противоречит ст. 27 Закона Об обеспечении единства измерений от 05.09.1995 г. |  |
| Раздел 4 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 4.1: - добавить требования к показателям точности; - дополнить после слов «требования к ИК АСКУЭ» словами «требования к СИ и вспомогательным устройствам» |  |
| Раздел 5 | Госстандарт Республики Беларусь | п. 5.2 дополнить информацией о программном обеспечении с указанием его наименования (обозначения). Дополнить п. 5.2 в редакции: «Погрешность измерительного комплекса δW(Р) (приписанную характеристику погрешности измерений) вычисляют по формулам, приведенным в таблице 5.2 Таблица 5.2 Состав измерительного комплекса; Формулы для расчета. погрешности измерительного комплекса, %; составляющих погрешности, %. 1. Счетчик совместно с ТТ, ТН, и линией присоединения счетчика к ТН,; δW=±1.1δI2+δU2+δθ2+δл2+δс.о.2+δо.п.2+j=1lδCj2; δθ=0.029θJ2+θU21−cos2ϕcosϕ -для активной энергии δθ=0.029θJ2+θU2cosϕ1−cos2ϕ-для реактивной энергии δj=KjΔξj. В табл. 5.2: δI - токовая погрешность ТТ, %; δU - погрешность напряжения ТН, %; δθ - погрешность трансформаторной схемы подключения счетчика за счет угловых погрешностей ТТ и ТН, %; δЛ - погрешность из-за потери напряжения в линии присоединения счетчика к ТН, %; δС. 0 - основная погрешность счетчика, %; δJ - дополнительная погрешность счетчика от J-й влияющей величины, %; l - число влияющих величин; θI - угловая погрешность ТТ, мин; θU - угловая погрешность ТН, мин; Δ0 П - абсолютная погрешность отсчитывания показаний счетчика, ед.; kj - функция влияния J-й величины, % на единицу влияющей величины или %/%; ΔξJ - отклонение J-й влияющей величины от ее нормального значения, ед. или %; cos φ - коэффициент мощности контролируемого присоединения. |  |
|  |  | п. 5.3 дополнить: применительно к АСКУЭ и СИ, входящим в состав ИК, «имеющие свидетельство о калибровке или поверке |  |
|  |  | п. 5.4, третий абзац уточнить, не корректно приведены пример (счётчики с телеметрическим (импульсным) выходом), так как по установившейся практике на территории РБ в АСКУЭ коммерческого учета используются счётчики только с цифровой кодированной передачей данных. |  |
|  |  | п. 5.5 уточнить, «Требования к точности измерений» Формулировка не соответствует п. В.4 ГОСТ 8.010 |  |
|  |  | п. 5.5.2 уточнить на какие погрешности распространяется выражение «нормальный закон распределения погрешностей» |  |
|  |  | п.п. 5.6 - 5.8 уточнить, в приведенных примерах имеются неточности |  |
|  |  | п. 5.7.1: - уточнить, считаем, что к температуре окружающей среды предъявляются слишком жесткие требования (20±2) °С. Просим обосновать; - уточнить, «Условия выполнения измерений», приведены невыполнимые требования к условиям проведения измерений. |  |
|  |  | п. 5.8.2, третий абзац (после примечания) уточнить, паспорт оформляется на СИ, в данном случае СИ является АСКУЭ, а не измерительный канал АСКУЭ |  |
|  |  | п. 5.10 уточнить редакцию, представляет собой тезисное изложение ГОСТ 8.207 |  |
|  |  | п. 5.10.2, второй абзац, ссылка на ГОСТ 8.009, в части требований и исключение систематической составляющей из результатов наблюдений посредством внесения поправок, вызывает непонимание. Предложение. 1) Привести пример обработки результатов измерений в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 2) Отразить порядок обработки результата измерений с оцениванием неопределенности измерений. В документе этот вопрос практически не рассматривается, кроме известного сопоставления характеристик погрешности и неопределенности в Приложении Б |  |
|  |  | п. 5.10.9 дополнить ссылкой на ТНПА, устанавливающий порядок расчета неопределенности результатов измерений |  |
|  |  | п. 5.11.1 заменить ссылку на МИ 1317, не действует |  |
| Раздел 5, Приложение В | Госстандарт Республики Беларусь | п.п. 5.4, В.1 уточнить. РМГ ««Системы автоматизированные коммерческого учета электрической энергии. Методика выполнения измерений электрической энергии и мощности» является нормативной документацией для АСКУЭ. Измерительные каналы этих систем и сами системы имеют строго определенную конфигурацию и состав средств измерений: - счетчики электроэнергии (активной и реактивной) (по ГОСТ 31819.21, ГОСТ 31819.22, ГОСТ 31818.11, ГОСТ 31819.23), трансформаторов тока (ГОСТ 7746), трансформаторов напряжения (ГОСТ 1983). Необходимо исключить из проекта РМГ электромеханические счетчики с импульсными выходами |  |
| Приложение В | Госстандарт Республики Беларусь | п. В.2 дополнить: «- коэффициент мощности контролируемого присоединения - cos φ» |  |

Начальник управления метрологии
Госстандарта Республики Беларусь 									Ю.В. Задрейко

t.marchankava@belgiss.by