Приложение № 19

к протоколу НТКМетр № 50-2019

Информация

о ходе реализации Программы работ по созданию системы метрологического обеспечения измерений калорийности (энергии сгорания) газового топлива в сфере газовой калориметрии, а также других видов топлива

В соответствии с программой работ, принятой на 54 заседании МГС, выполнены следующие работы (период май 2019 – октябрь 2019)

| № поз. Программы | Наименование работ | Выполненные работы | Страны-участники |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Организация и проведение межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний на образцах твердых жидких и газообразных топлив | - В России начата подготовка к новым раундам межгосударственных межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) качественных параметров образцов угля (раунд № 20) и мазута (раунд №15). Проводится сбор заявок на участие. Идет процесс оценивания однородности и стабильности выбранных образцов для сличений. Предварительно получены заявки на участие от более чем 55 лабораторий России, а также 6 зарубежных лабораторий (Украина, Кыргызская Республика (2), Казахстан, Донецкая республика, Эстония). Количество заявок на участие в раунде №15 на образце мазута составило на настоящий момент 15 лабораторий, в том числе одна из Кыргызской Республики. 2. В Республике Беларусь проведены туры проверки квалификации "Определение показателей твердого топлива", "Определение показателей жидкого топлива". Проведена актуализация методики калибровки бомбовых калориметров. | Российская Федерация – провайдер МСИ, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Донецкая Республика, Украина, Эстония Республика Беларусь – провайдер |
| 3 | Сличения национальных эталонов единицы энергии сгорания в рамках КООМЕТ | 3.1 Продолжены работы в рамках темы КООМЕТ № 744/ RU/18 «Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы». Образцы для сличений доставлены всем участникам сличений. В соответствии с согласованным протоколом сличений измерения энергии сгорания трех образцов углей (два антрацита и тощий уголь) должны быть проведены в период с октября по декабрь 2019 г. 3.2 Предложена тема КООМЕТ № 780/Ru/2019 «Сличения национальных эталонных газовых калориметров на образцах газовых смесей», согласован перечень участников, обсуждены с участниками вопросы процедуры сличений, выбраны типы газовых смесей в качестве образцов для сличений, предназначенные для проведения измерений. Пилот сличений (ВНИИМ) провел закупку баллонов и газовых смесей. | Пилот -Российская Федерация, Республика Беларусь, Германия, Турция, Румыния, Китай Пилот -Российская Федерация, Германия, Турция, Франция |
| 4 | Информация о создании и модернизации национальных эталонов единицы энергии сгорания | В Украине в 2019 году завершены работы по модернизации государственного первичного эталона единицы энергии сгорания ДЕТУ 06-04-97 В основу эталона входят: изопериболический бомбовый калориметр с водяной оболочкой, поддерживающей температуру 27°С, термостат с нестабильностью поддержания температуры на уровне ±0,002 °С и калориметрический сосуд с водой. Средняя длительность калориметрического опыта составляет 20 мин. Предусмотрена электрическая градуировка. Состав калориметрического комплекса и вспомогательного оборудования: - калориметрический преобразователь; - термометр калориметрический; - блок формирования импульсов энергии ФИЭ; - нановольтметр; - мост для калориметрических измерений; - частотомер; - термостат FLUKE 7073; - блок поджига; - блок управления; - термостат для базовых мер сопротивления; - ПК с программным обеспечением; - кислородный баллон с редуктором; - весы аналитические; - весы лабораторные; - система измерений параметров окружающей среды. Метрологические характеристики эталона ДЕТУ 06-04-97: - диапазон измерений, в котором воспроизводится единица энергии сгорания твердого и жидкого топлива, от 15 до 35 кДж; - расширенная относительная неопределенность воспроизведения единицы энергии сгорания – 1,2*10-4 . | Украина |

Координатор работ, руководитель лаборатории калориметрии ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», ученый хранитель государственного эталона ГЭТ 16-2018  к.т.н. Корчагина Елена Николаевна

тел.: +7 812 323 96 39, моб.+7 921 786 93 67

e-mail: E.N.Korchgina@vniim.ru