| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (МГС) INTERSTATE CONSULT FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ISC) |  |
| --- | --- |
| МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | ГОСТ __ – 2011 |

Контроль неразрушающий

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его утверждения

Москва

2011 г.

Межгосударственный стандарт

Контроль неразрушающий ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ МЕТОДИК НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые и пересматриваемые методики неразрушающего контроля и устанавливает общие положения и требования к их разработке, аттестации, стандартизации и метрологическому надзору за ними.

2	Нормативные ссылки

ГОСТ Р 8.563-96 «Методики выполнения измерений»

ГОСТ 18353-79 «Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов»

ГОСТ Р ИСО 5725-2002  «Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений» (ч.1-6).

3	Определения и сокращения

- Неразрушающий контроль (НК) - контроль, после проведения ко-
торого объект может быть использован по назначению

- Методика неразрушающего контроля (МНК) - совокупность опе-
раций и правил, выполнение которых обеспечивает обнаружение недопус-
тимых дефектов.

- Аттестация МНК - процедура установления и подтверждения со-
ответствия МНК, предъявляемым к ней требованиям.

- ОК - элемент или часть конструкции, контролируемой методами
НК.

- Дефект - несплошность (структурная неоднородность) или груп-
па несплошностей (структурных неоднородностей), непредусмотренных
документацией на ОК и независящих по своему влиянию на ОК от других
несплошностей (структурных неоднородностей)

- Достоверность - способность методики НК с помощью опреде-
ленных средств и в определенных условиях обнаруживать в ОК и, при

необходимости, оценивать недопустимые дефекты в соответствии с действительным состоянием ОК.

- Недопустимый дефект - дефект, наличие которого не допускается
нормативной или технологической документацией на ОК (стандарты, ру-
ководящие материалы, правила, технологические инструкции, технические
условия и др.).

- Документ на МНК - документ, регламентирующий МНК.

4	Общие положения

- МНК разрабатывают и применяют с целью обнаружения недо-
пустимых дефектов для оценки качества ОК

- МНК излагают в виде отдельных документов (стандарт правила,
инструкция и т.п.) или части нормативной или технологической докумен-
тации на ОК или технологический процесс его изготовления, эксплуатации
или ремонта (технологическая карта).

5	Разработка МНК

5.1	Разработку МНК осуществляют на основе исходных данных, ко-
торые включают: назначение МНК, условия проведения НК, требования к
МНК.

Исходные данные излагают в техническом задании, технических условиях, отчетах о научно-исследовательской работе и других документах.

5.1.1	В назначении МНК указывают:

- область применения (объект контроля, область использования - для
отрасли, для одного предприятия, в конкретном технологическом процессе
и т.п.);

- перечень дефектов, подлежащих выявлению, и их характеристики.

- Исходные требования должны содержать указания, позволяя-

ющие рационально выбрать методы и средства НК и руководствоваться ими при аттестации МНК.

- Условия контроля задают, указывая положения ОК, при кото-
ром осуществляют НК, и границ диапазонов возможных значений влияю
щих величин (состояние поверхности ОК, температура окружающей среды
и др.).

5.2	Разработка МНК, как правило, включает:

- теоретические и экспериментальные исследования по выбору ме-
тода, аппаратуры, преобразователей, эталонов, стандартных или
контрольных образцов, дефектоскопических материалов и вспо-
могательных устройств;

- выбор основных параметров контроля и способов их эталониро-
вания:

- установление последовательности и содержания операций при
подготовке, проведении НК и оценке качества ОК;

- разработку документа на МНК;

- эксплуатационные испытания МНК;

- аттестацию МНК.

При разработке МНК рекомендуется также установить показатели достоверности МНК.

5.3. В документах на МНК, указывают:

- назначение МНК;

- квалификацию персонала, выполняющего НК;

- тип применяемой аппаратуры;

- типы преобразователей;

- эталоны, меры, контрольные или стандартные образцы и вспомо-
гательные устройства для проверки основных параметров;

- порядок настройки аппаратуры;

- положение ОК;

- порядок операций подготовки объекта к контролю;

- порядок размещения аппаратуры и проверки ее работоспособно-
сти;

- основные параметры контроля;

- последовательность проведения операций контроля;

- признаки обнаружения дефектов;

- система оценки качества ОК по результатам НК;

- условные обозначения обнаруженных дефектов;

- форма документа, в котором фиксируются результаты контроля;

- требования безопасности.

При применении стандартных образцов предприятия и нестандартных вспомогательных устройств должны быть приведены необходимые данные по их изготовлению.

При необходимости, в МНК могут также указываться требования к температуре ОК, качеству поверхности ОК; требования к окружающей среде; периодичность проверки основных параметров; измеряемые характеристики выявленных дефектов и способы их определения; предельные значения измеряемых характеристик дефектов, обусловленных принятой системой оценки.

6 Аттестация МНК

- Аттестации подлежат вновь разрабатываемые или пересматриваемые МНК.

- Основная цель аттестации МНК - подтверждение выполнения
требований, указанных в МНК.

- Аттестацию МНК проводят государственные научные метрологические центры, головные организации метрологической службы, базовые организации метрологической службы по НК или метрологические службы предприятий (организаций), аккредитованные на право аттестации МНК.

- Аттестацию МНК осуществляют на основе результатов метрологической экспертизы документа на МНК, данных экспериментального исследования МНК и, при необходимости, материалов разработки МНК, включающих материалы эксплуатационных испытаний, подтверждающих обнаружение реальных дефектов.

В программе аттестации МНК должны быть определены:

- наименование МНК;
-ОК;

- типы и размеры недопустимых дефектов;

- документ (перечень документов), регламентирующих МНК;

- модели ОК (ОК), на которых проводится экспериментальная про-
верка МНК;

- число ОК на которых проводится экспериментальная проверка
МНК;

- модели дефектов, на которых проводится экспериментальная про-
верка МНК;

- число моделей дефектов, на которых проводится эксперименталь-
ная проверка МНК;

- порядок проведения экспериментальных исследований;

- метод обработки данных эксперимента;

- формы представления результатов экспериментальных исследова-
ний.

К программе должен прилагаться документ, регламентирующий МНК.

При использовании моделей ОК с искусственными дефектами, их форма, размер и технология изготовления должны быть обоснованы в отдельном разделе программы аттестации.

- При проведении метрологической экспертизы документа на МНК
рекомендуется использовать МИ 2267 - 93 [2].

- Экспериментальное исследование МНК проводится в соответст-
вии с приложением А. По требованию заказчика МНК может быть прове-
дено экспериментальное исследование МНК в соответствии с рекоменда-
циями приложения Б.

Если при экспериментальном исследовании МНК определяются показатели достоверности, то в программе экспериментальных исследований дополнительно указывается перечень показателей достоверности МНК и методы их определения.

- Аттестация МНК проводится с обязательным участием экспертов
- специалистов Ш уровня квалификации по соответствующему виду НК.

- При положительных результатах аттестации документ на МНК
утверждается в установленном порядке, в документе на МНК указывается
«МНК аттестована» и наименование организации, выполнившей аттеста-
цию МНК.

- Метрологический надзор за аттестованными  МНК

  - Метрологический надзор за аттестованными МНК осуществляют метрологические службы юридических лиц, применяющих МНК, в соответствии с МИ 2304 - 94 [3].

- При осуществлении метрологического надзора за аттестованны-
ми МНК проверяют:

- наличие аттестации МНК;

- соответствие применяемых средств НК, эталонов, стандартных или
контрольных образцов, дефектоскопических материалов и вспомогатель-
ных устройств, условий проведения контроля, порядка подготовки к контролю, проведения контроля и оценки качества ОК, указанным в документе, регламентирующем МНК;

- соответствие квалификации операторов, выполняющих НК, требо-
ваниям документа на МНК;

- соблюдение требований по обеспечению безопасности труда и эко-
логической безопасности при проведении НК.

Приложение А обязательное

Проведение экспериментального исследования МНК

Экспериментальное исследование МНК проводится путем установление минимального размера дефекта в соответствии с требованиями МНК, подтверждения зон контроля в соответствии с требованиями МНК и проверки МНК на ОК в соответствии с назначением МНК.

Для экспериментального определения минимального размера дефекта в соответствии с требованиями МНК изготавливаеются образец с реальным или искусственным дефектом, размер которого соответствует минимальному характеристическому размеру подлежащего обнаружению дефекта. Образец с реальным или искусственным дефектом аттестуется в установленном порядке.

После подготовки к контролю по исследуемой МНК, эксперт подтверждает соответствие указанного в МНК минимального размера дефекта реализуемому путем обнаружения дефекта в образце.

Установление зон контроля проводится по материалам разработки МНК, подтверждающих требуемую полноту контроля. Проверка работоспособности МНК проводится по материалам разработки МНК, включающих материалы эксплуатационных испытаний на ОК, подтверждающих отсутствие помех, препятствующих обнаружению недопустимых дефектов.

При экспериментальном исследовании допускается использование аппаратуры и образцов с реальными или искусственными дефектами, представленными разработчиком МНК.

Приложение Б рекомендуемое

Экспериментальное исследование МНК с определением характеристик достоверности

Б1 Определения, обозначения и сокращения

Р11 -	вероятность правильного обнаружения;

Р01 -	вероятность перебраковки;

Р10 -	вероятность пропуска;

D-	символизирующая достоверность;

X -	размер (характеристический размер) дефекта;

РОD-метод - оперативная характеристика выявляемости дефектов Р11

= Р11(Х);

метод СОХ  -  сравнительная  операционная  характеристика Рц =

Р11(Р01)-

Б2 Выбор показателей достоверности, определяемых при экспериментальном исследовании МНК, должен производиться разработчиком МНК (по согласованию с заказчиком) или экспертом, выполняющим аттестацию МНК, с учетом назначения МНК. Рекомендации по выбору показателей достоверности приведены в таблице Б1.

Таблица Б1 - Показатели достоверности

| Назначение МНК | Показатель достоверности |
| --- | --- |
| МНК предназначена для контроля объектов, возникновение аварийной ситуации в которых сопровождается убытками, несопоставимыми с убытками от перебраковки | метод СОХ: Р11 или РОИ метод: Р11 при X* |
| МНК предназначена для контроля объектов, в которых убытки, связанные с недобраков-кой и перебраковкой, соизмеримы | метод СОХ: D = 1 - (+ Р01) |
| аттестуемая МНК вводится взамен действующей, возможности которой по обнаружению недопустимых дефектов удовлетворяют заказчика | метод СОХ: Р11; Р10 |

БЗ Показатели достоверности определяются по результатам НК образцов ОК с моделями дефектов, размеры которых соответствуют значениям характеристик реальных дефектов, подлежащих обнаружению в соответствии с требованиями МНК. Модели отражателей и их размеры устанавливаются экспертом. Число образцов с моделями дефектов - не менее 10, при этом число моделей - не менее 30.

Б4 Показатели достоверности определяются по результатам НК операторы такой же квалификации, которая установлена требованиями документа на МНК. Количество операторов не менее пяти.

Б5 Месторасположение и выявляемость моделей дефектов в образцах для экспериментального исследования уточняется при проведении экспертного НК специалистом Ш уровня квалификации по соответствующему виду. По результатам экспертного контроля и действительного месторасположения моделей дефектов заполняются паспорта образцов.

Б6 Операторы выполняют НК в соответствии с аттестуемой МНК. Порядок подачи образцов на контроль выполняется случайным образом в соответствии с ГОСТ 18321 [4]. Данные, приведенные в паспортах образцов, операторам, выполняющим НК, неизвестны. Результаты НК фиксируются в документе контроля в соответствии с требованиями МНК.

Б7 При сравнение результатов НК с данными, приведенными в паспортах образцов, используется способ «общей оценки» или способ «интервалов». При способе «общей оценки» производится сравнение обнаруженных моделей дефектов для всего образца, при способе интервалов - для соответствующего участке образца, при этом, если модель дефекта оказывается расположенной в нескольких интервалах, то его часть в отдельном интервале рассматривается как отдельный дефект, но с учетом результата обнаружения в соседнем интервале. Пример алгоритма сравнения результатов НК с данными, приведенными в паспорте на образец, по «способу интервалов» приведен на рисунке Б1.

Число          моделей
дефектов

Данные,   приведенные в паспорте образца: наличие

размер   (характери-
стичес-
кий размер)

Рисунок Б1 - Алгоритм применения „способа интервалов«

Б8 Для определения СОХ экспериментальные значения вероятностей Рци Р01, полученные при различных пороговых значениях, преобразуются в координаты z__(Р11) и z_(Р01) в соответствии с соотношением

которое является интегралом «единичного нормального» распределения. Значения 2 находят из соответствующих таблиц, далее, решая систему уравнений, определяют параметры а и Ь прямой z_(Р11)= а+Ь 2_(Р01), каждая точка которой преобразуется в координаты Р11 и Р01 для построения графика Р11=Р11(Р01).

Для определения РОБ экспериментальные значения апроксимируют-ся функцией логарифма разности

где:    а, (5- некоторые коэффициенты; X - характеристический размер, по которой строится график  Р11= Р11 (Х).

По графикам  Р11= Р11 (Р01) или Р11= Р11 (Х) определяются соответствующие показатели достоверности.

10

Библиография

1 ПР 50.2.013 - 94 ГСИ. Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц.

2 МИ 2267 - 93 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации.

З МИ 2304 - 94 ГСИ. Метрологический контроль и надзор, осуществляемые метрологическими службами юридических лиц.

4 ГОСТ 18321 - 73 Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок и штучной продукции.

5 МИ 2174-91 ГСИ. Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения.

12