## Slide 1: ПИЛОТНЫЕ СЛИЧЕНИЯ КООМЕТ 706/RU/16 Базылев П.В., ведущий научный сотрудник лаборатории оптико-акустических измерений Дальневосточный филиал ВНИИФТРИ г. Хабаровск

## Slide 2: Предлагаемая тема ПИЛОТНЫЕ СЛИЧЕНИЯ КООМЕТ 706/RU/16 Сличение результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах Участники: Дальневосточный филиал ФГУП ВНИИФТРИ (Россия, Хабаровск) БелГИМ (Беларусь) ГП «Днепрстандартметрология» (Украина) Предлагаемая тема зарегистрирована в Секретариате КООМЕТ. На 12 заседании ТК 1.2 КООМЕТ (Вильнюс, сентябрь 2017) заинтересованность в участии в сличении выразили представители ГП «Укрметртестстандарт» (Украина) и НМИ Китая.

## Slide 3: Формуляр предлагаемой темы КООМЕТ
ПРЕДЛАГАЕМАЯ ТЕМА КООМЕТ | 
1. Порядковый номер: 706/RU/16 | 2. Тематическая область: АКУСТИКА, УЛЬТРАЗВУК И ВИБРАЦИЯ
3. Направление сотрудничества: Пилотные сличения | 
4. Партнеры: Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» (Россия), БелГИМ (Беларусь) | 
5. Наименование темы: Сличение результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах | 
6. Описание: Целью темы является проведение исследований для установления причин расхождения результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн, полученных в 2011 году на установках для измерения скорости распространения продольных УЗ волн УИСУ-3 (Беларусь) и эталонной установки УВТ 39-А-86. Эталоны сравнения - меры из стекол различных марок и конструкционных материалов Диапазоны воспроизведения скорости, м/с ………………………5000 - 6500 Диапазон частот УЗ продольных волн, МГц…………………… 0,5 - 10 Диапазон толщин мер, м…………………………………………...1*10-2 - 1*10-1 | 

## Slide 4: Формуляр предлагаемой темы КООМЕТ
7. Дополнительные замечания: Тема имеет значение для измерений в области ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии, структуроскопии и при определении физико-механическх характеристик твердых сред. В рамках темы предлагается разработка предложений КООМЕТ по расширению классификатора СМС AVU на область акустики твердых сред В 2011 году был завершен проект: «Сличение результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах» (тема: 448/RU/08). В рамках проекта было проведено сличение результатов измерений с участием исходных установок УВТ 39-А-86 (Россия) и УИСУ-3 (Беларусь). Сличения выявили расхождение результатов измерений скорости продольных ультразвуковых волн различными методами: бесконтактным импульсным опто-акустическим (Россия) и иммерсионным импульсным (Белоруссия). В рамках КООМЕТ для получения новых результатов и выявления причин расхождения результатов предлагается организация нового сличения с целью измерения скорости распространения продольных ультразвуковых волн с участием эталонной оптической установки, входящей в состав государственного первичного эталона ГЭТ 189-2014 (Россия); эталонной ёмкостной установки ИЗУ для комплексного измерения акустических параметров твердых сред (ГОСТ Р 8.756-2014, Россия) и иммерсионной установки УИСУ-3 (Беларусь). |  | 
8. Фамилия предлагающего: Луговой Владимир Александрович Адрес: Россия, 680 000, Хабаровск, ул. Карла - Маркса - 65, Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» Телефон: +7 (4212) 30-17-62, +7 (4212) 32-17-68 Факс: +7 (4212) 30-15-66 E-mail: Lugovoy@dst.khv.ru |  | 
9. Подпись предлагающего: | 10. Дата: 08. 09. 2016 | 11. Предлагаемая дата начала: II квартал 2017 года
12. Виза Члена Комитета КООМЕТ Фамилия: В.Н. Крутиков Подпись: |  | 

## Slide 5: Эталоны: 1) Эталонная установка в составе государственного первичного эталона единиц скоростей распространения и коэффициента затухания УЗ волн в твердых средах ГЭТ189-2014 (ДВФ ВНИИФТРИ, Россия) ▪ Бесконтактные оптические методы возбуждения и регистрации продольных УЗ волн; ▪ Эхо-импульсный метод измерений. 2) Эталонная установка для комплексных измерений акустических параметров твердых сред ИЗУ (ДВФ ВНИИФТРИ, Россия) ▪ Бесконтактные емкостные методы возбуждения и регистрации продольных УЗ волн ▪ Эхо-импульсный и резонансный методы измерений. 3) Эталонная установка для измерения скорости продольных ультразвуковых волн УИСУ-3 (БелГИМ, Беларусь) ▪ Иммерсионный метод возбуждения и регистрации продольных УЗ волн; ▪ Эхо-импульсный метод измерений. 4) Эталонная установка для измерения скорости продольных ультразвуковых волн УИСУ-01 (Днепрстандартметрология, Украина) ▪ Иммерсионный метод возбуждения и регистрации продольных УЗ волн; ▪ Эхо-импульсный метод измерений. Частота продольных УЗ волн: 5 МГц
Notes: <number>

## Slide 6: Формуляр согласованной темы КООМЕТ
СОГЛАСОВАННАЯ ТЕМА КООМЕТ | 
1. Порядковый номер: 706/RU/16 | 2. Тематическая область: АКУСТИКА, УЛЬТРАЗВУК И ВИБРАЦИЯ
3. Направление сотрудничества: Пилотные сличения | 
4. Рабочая группа: Республика Беларусь, Белорусский государственный институт метрологии (БелГИМ): 1. Федоров Владислав Викторович, заместитель начальника отдела. 2. Добров Александр Александрович, ведущий инженер производственно-исследовательского отдела измерений виброакустических величин и параметров неразрушающего контроля. Украина, Государственное предприятие «Днепропетровский региональный государственный научно-технический центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ГП «Днепрстандартметрология): 1. Сазонов Павел Александрович, начальник научно-технического отдела поверки и калибровки средств измерительной техники неразрушающего контроля. Украина, Государственное предприятие «Всеукраинский государственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» (ГП «Укрметртестстандарт»): 1. Иващенко Андрей Павлович, начальник НПО МО измерений параметров движения и вибро-акустических величин. Китай, НМИ: 1. Российская Федерация, Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» (НМИ - пилот): 1. Луговой Владимир Александрович, начальник лаборатории оптико-акустических измерений. 2. Базылев Петр Владимирович, ведущий научный сотрудник лаборатории оптико-акустических измерений, ученый хранитель Государственного первичного эталона скоростей распространения и коэффициента затухания ультразвуковых волн в твердых средах ГЭТ 189-2014. | 
5. Наименование темы: Сличение результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах | 

## Slide 7: Формуляр согласованной темы КООМЕТ
6. Описание: Целью темы является проведение сличений результатов измерения скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах. Эталоны сравнения - меры из стекол различных марок и конструкционных материалов Диапазон воспроизведения скорости, м/с ………………………5000 - 6500 Диапазон частот УЗ продольных волн, МГц…………………… 0,5 - 10 Диапазон толщин мер, м…………………………………………..1*10-2 - 1*10-1 Сличения пилотные. НМИ - пилот: Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ», РФ. |  |  | 
7. Дополнительные замечания: Тема имеет значение для измерений в области ультразвуковой толщинометрии, дефектоскопии, структуроскопии и при определении физико-механических характеристик твердых сред. |  |  | 
8. Фамилия координатора: Луговой Владимир Александрович Адрес: Россия, 680000, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 65, Дальневосточный филиал ФГУП «ВНИИФТРИ» Телефон: +7 (4212) 30-17-62, +7 (4212) 32-92-68, м.т. +7 914 541 96 60. Факс: +7 (4212) 30-15-66 E-mail: Lugovoy@dst.khv.ru |  |  | 
9. Дата согласования темы: - БелГИМ - ГП «Днепрстандартметрология» - ГП «Укрметртестстандарт» - Китай, НМИ Тема №706/RU/16 | 10. Дата начала: II квартал 2017 года |  | 11. Ожидаемая дата окончания: IV квартал 2019 г.
12. Подпись координатора: |  | 13. Дата | 

## Slide 8: Эталоны сравнения
№ | Материал | Скорость продольных УЗ волн, м/с | Геометрические размеры, мм | 
 |  |  | Номинальная толщина | Поперечные размеры
1 | Кварцевое стекло КВ | 5969 | 10 | 100×100
2 | Кварцевое стекло КВ | 5960 | 20 | 100×100
3 | Кварцевое стекло КУ | 5934 | 40 | Ø140
4 | Оптическое стекло К8 | 6006 | 25 | Ø90
5 | Оптическое стекло К8 | 5998 | 90 | Ø50
6 | Оптическое стекло БК8 | 5703 | 20 | Ø100
7 | Сталь 40Х13 | 6003 | 10 | Ø50
8 | Сталь 40Х13 | 6003 | 20 | Ø90

## Slide 9: Эталоны сравнения. Характеристики
поперечные размеры мер не менее D/d  , где D – диаметр меры, d – толщина меры;
отклонение от плоскостности рабочих поверхностей мер в
осесимметричной зоне диаметром 50 мм – не более 0,5 мкм;
отклонение от параллельности рабочих поверхностей мер на диаметре 50 мм – не более 0,005 мм;
шероховатость со стороны регистрации УЗ импульсов Rz – не более 0,1 мкм; шероховатость со стороны возбуждения УЗ импульсов Rz – не более 0,32 мкм;
коэффициент затухания продольных УЗ волн – не более 150 дБ/м в диапазоне частот до 25 МГц.

## Slide 10: Результаты предварительных измерений БелГИМ, Сентябрь 2016
Мера | Скорость продольных УЗ волн, м/с |  | Частота, МГц | dij=Ci-Cj, м/с | 2u(dij), м/с
 | ГЭТ189 (j) | УИСУ-3 (i) |  |  | 
Кварц КВ 100х100 мм | 5969,5 ± 3,8 d=9,91 мм | 5964,6 ± 7,2 d=9,907 мм | 5 | - 4,9 | 8,1
Кварц КВ* 100х100 мм | 5959,5 ± 1,0 d=19,9480 мм | 5959,6 ± 3,2 d=19,9491 мм | 2,1 | 0,1 | 3,4
Кварц КВ* 100х100 мм | 5959,5 ± 1,0 d=19,9480 мм | 5961,3 ± 2,4 d=19,9491 мм | 5 | 0,8 | 2,6
Кварц КУ Ø140 мм | 5934,1 ± 2,2 d=40,05 мм | 5936,2 ± 1,2 d=40,05 мм | 5 | 2,1 | 2,5
Стекло БК8 Ø100 мм | 5723,2 ± 1,0 d=20,07 мм | 5723,4 ± 2,4 d=20,07 мм | 5 | 0,2 | 2,6
Сталь 40Х13* Ø50 мм | 6003,2 ± 1,4 d=10,8384 мм | 6004,5 ± 1,0 d=10,840 мм | 5 | 1,3 | 4,2
Сталь 40Х13 Ø80 мм | 6003,3 ± 1,3 d=21,1848мм | 6002,0 ± 4,2 d=21,185 мм | 5 | -1,3 | 4,4
* Меры принимали участие в сличениях 448/RU/08

## Slide 11: Эталоны сравнения. Новый комплект
№ | Марка стекла Каталог Шотта | Скорость продольных УЗ волн, м/с | Геометрические размеры, мм | 
 |  |  | Номинальная толщина | Поперечные размеры
1 | SF5 | 4004 | 25 | Ø110
2 | N-PK51 N-FK58 | 5045 5081 | 25 | Ø110
3 | N-BK7 | 6048 | 25 | Ø110
4 | N-LASF45 | 6399 | 25 | Ø110
5 | Кварц КУ | 5934 | 10 | Ø110
6 | Кварц КУ | 5934 | 25 | Ø110

## Slide 12: Меры скорости из стекла

## Slide 13: План работ 2018 г.
Согласование темы с участниками сличений.
Согласование графика проведения измерений с участниками сличений.
Подготовка Технического протокола.
Подготовка эталонов сравнения - комплекта эталонных мер скорости.
Проведение измерений с использованием комплекта эталонных мер скорости в Дальневосточном филиале ФГУП «ВНИИФТРИ» (III-IV квартал 2018 г.).
Проведение измерений с использованием нового комплекта эталонных мер скорости в БелГИМ
(IV квартал 2018 г.).

## Slide 14: Спасибо за внимание!